МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ СОМНОЛОГОВ»

www.rossleep.ru

РЕГЛАМЕНТ АККРЕДИТАЦИИ

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ СОМНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Полнофункциональный стационарный сомнологический центр (ПФССЦ) представляет собой медицинское подразделение/центр, который занимается диагностикой и лечением широкого спектра расстройств сна и имеет возможность проведения ночных полисомнографических исследований под наблюдением персонала, включающего онлайн-мониторинг и видеонаблюдение, и проведение СИПАП- и БИПАП-терапии под таким наблюдением. В то же время необходимо отметить, что аккредитованные ПФССЦ не обязаны диагностировать и лечить весь спектр нарушений сна.

Аккредитация в качестве ПФССЦ проводится МОО «Ассоциация сомнологов» (МОО АС), являющейся национальным обществом медицины сна в Российской Федерации. Цель аккредитации – улучшение и стандартизация сомнологической помощи пациентам. Аккредитация ПФССЦ является добровольной и проводится только по заявке соответствующего сомнологического центра и учреждения, на базе которого располагается данное подразделение.

Аккредитация других сомнологических подразделений/центров с более ограниченными возможностями диагностики специфических нарушений сна осуществляется МОО АС в соответствии с другими регламентами.

Аккредитация ПФССЦ основана на Европейском руководстве по аккредитации центров медицины сна. В процессе аккредитации проводится проверка на соответствие критериям ПФССЦ  персонала и оборудования сомнологического центра, претендующего на статус ПФССЦ.

Аккредитация ПФССЦ является двухэтапным процессом: сначала заполняется анкета, а затем осуществляется инспекционное посещение экспертом в области медицины сна.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЯМ  ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОМНОЛОГИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА

Медицинский персонал

Руководитель ПФССЦ должен находиться на постоянной работе в учреждении, на базе которого находится сомнологический центр, чтобы обеспечивать непрерывную медицинскую помощь пациентам с нарушениями сна. Он должен быть способен продемонстрировать всесторонние знания диагностики и лечения  нарушений сна.

Чтобы получить право на аккредитацию со стороны МОО АС, заявитель (руководитель ПФССЦ)  должен быть членом МОО АС, иметь высшее медицинское образование, действующий врачебный сертификат по одной из лечебных специальностей, пройти тематическое усовершенствование в области медицины сна продолжительностью не менее 72 часов и иметь опыт работы в области медицины сна не менее 2 лет.

Руководитель ПФССЦ отвечает за непрерывное обеспечение качества работы в  своем подразделении. Представляется неприемлемым, чтобы одно лицо руководило более чем одним полнофункциональным сомнологическим центром одновременно.

Врачи, работающие в ПФССЦ и связанные с проведением и оценкой сомнологических исследований, должны иметь высшее медицинское образование, действующий врачебный сертификат по одной из лечебных специальностей, пройти тематическое усовершенствование в области медицины сна продолжительностью не менее 72 часов.

Средний медицинский персонал должен обладать достаточными знаниями диагностических и терапевтических процедур, диагностики нарушений сна в соответствии с МКНС-2, методов полисомнографического исследования, процедур, выполняемых днём, процедур амбулаторного обследования. Рекомендуется подготовка среднего медицинского персонала не менее 2 месяцев на рабочем месте в сомнологическом центре с участием руководителя сомнологического центра  и выполнение документированного квалификационного теста до начала самостоятельной работы.

От медицинского персонала, выполняющего полисомнографию (ПСГ) для ночных и дневных исследований, требуется обеспечивать соответствующее функционирование записывающей аппаратуры без артефактов, выявлять проблемы и разрешать их. Это делает его присутствие в течение всего времени записи абсолютно необходимым. От него также требуются непрерывный мониторинг основных показателей жизнедеятельности пациентов и соответствующие действия в неотложной ситуации. Рекомендуется, чтобы один сотрудник в составе  ночного персонала не отвечал более чем за четырёх пациентов.

Должна быть гарантирована неотложная медицинская помощь. При неотложной ситуации врач должен оказаться в ПФССЦ в клинически приемлемый, короткий срок. Медицинская помощь должна быть обеспечена в любое время.

В кадровой политике медицинского учреждения ПФССЦ должен рассматриваться как независимое подразделение. У среднего медицинского персонала, дежурящего ночью в ПФССЦ, не должно быть других обязанностей, не связанных с его работой в ПФССЦ.

Административные функции

Персонал ПФССЦ должен обеспечить адекватные ответы на звонки пациентов и их переадресацию, а также организовать приём пациентов и вести их документацию.

Оборудование

Кровать для проведения полисомнографии должна быть расположена  в отдельной палате-спальне, в которой полисомнограф может записывать все необходимые биосигналы. В одной палате-спальне может находиться только одна кровать для проведения полисомнографии.

Палаты-спальни должны быть оборудованы для осуществления профессиональной диагностики и терапии в области медицины сна и позволять проводить ночные полисомнографические исследования.

Палаты-спальни  должны быть достаточного размера: рекомендуемая площадь не менее 12 кв.м. Комнаты должны быть защищены от шума и света и оборудованы устройствами для регулирования температуры и вентиляцией. В случае проведения в ПФССЦ дневных исследований (множественный тест латентности сна, тест поддержания бодрствования)  предназначенные для этого палаты-спальни должны быть надлежащим образом затемнены.

В непосредственной близости от палат-спален должны быть расположены санузлы.

Каждая палата-спальня должна быть оборудована надлежащей системой видеомониторинга.

Должна быть оборудована система двусторонней связи, которая позволяет пациенту и ночному персоналу  общаться друг с другом и осуществлять калибровку биосигналов.

Должна быть отдельная комната, достаточно большая и обеспечивающая спокойные условия для работы, для мониторирующего оборудования и для медицинского  персонала, контролирующего запись биосигналов. Размещение компьютера для полисомнографической записи рядом с кроватью пациента недопустимо.

Методы исследования и критерии

Полисомнография

Полисомнография (ПСГ) – диагностический метод, включающий в себя одновременную запись нейрофизиологических, кардиореспираторных и других биосигналов в течение всего ночного периода сна. Рекомендуемый минимальный монтаж записи ПСГ для использования в ПФССЦ указан в таблице 1. Дополнительные сигналы, которые могут быть записаны в зависимости от клинической специализации ПФССЦ, перечислены в таблице 2.

Таблица 1. Минимальный монтаж стандартной полисомнографии

2 отведения электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (напр. С3-А2, С4-А4) 2 отведения электроокулограммы (ЭОГ) 1 отведение электромиограммы (ЭМГ) с подбородочной мышцы SaO2 Сигнал храпа Датчик положения тела Сигнал назального давления/потока Подтверждённый метод измерения дыхательных усилий 2 отведения ЭМГ с передней большеберцовой мышцы Электрокардиограмма (ЭКГ), один канал Видеомониторинг с возможностью записи

Таблица 2. Не исчерпывающий перечень дополнительных сигналов для записи, зависящий от клинической специализации ПФССЦ

Эзофагеальное давление Эзофагеальный pH Температура поверхности тела Пенильные тумесценции Неинвазивное измерение артериального давления Длительное измерение артериального давления Расширенная многоканальная запись ЭКГ Чрескожный О2, CO2 Расширенная запись ЭЭГ Расширенная ЭОГ (вертикальные движения глаз) Расширенная ЭМГ, многоканальная, с других конечностей Видеометрия (синхронная запись изображения и сигнала) Пульсовая плетизмография или тонометрия Время распространения пульсовой волны

Полисомнограммы могут быть записаны как в бумажном виде, так и в цифровом. В том случае, если осуществляется цифровая запись, должна быть возможность распечатки на бумаге. Устройство цифровой записи должно позволять во время записи просматривать предыдущие эпохи.

Не исчерпывающий список  других методов и тестов, которые могут использоваться в ПФССЦ

- Полиграфические методы: диагностические методы, включающие в себя одновременную запись, обычно без участия персонала, определённых кардиореспираторных и других биосигналов, но не ЭЭГ, в течение всего ночного периода сна.

- Множественный тест латентности сна: нейрофизиологический тест, включающий в себя ЭЭГ, ЭМГ и ЭОГ, продолжительностью в 20 минут, состоящий из четырёх или пяти сеансов записи с 2-часовыми интервалами. Главной целью является оценка тенденции к засыпанию.

- Тест поддержания бодрствования: нейрофизиологический тест, включающий в себя ЭЭГ, ЭМГ и ЭОГ, продолжительностью в 40 минут, состоящий из четырёх или пяти сеансов записи с 2-часовыми интервалами. Главной целью является оценка способности к поддержанию бодрствования.

Медицинская документация и организация архива

Нарушения сна должны классифицироваться в соответствии с МКНС-2. Протокол ПСГ (описательные и статистические характеристики, гипнограмма и другие аналитические данные за всю ночь) и результаты сопутствующих исследований должны быть документированы в медицинской карте пациента. Это также касается документирования титрации ночной дыхательной терапии. Протокол ПСГ и других исследований должны соответствовать регламентам этих исследований, утверждённым МОО АС.

Соответствующий отчёт должен быть подготовлен не позднее, чем через 1 неделю после даты проведения исследования.  Также рекомендуется короткая выписка.

В медицинской карте пациента должны сохраняться анкета сна, протоколы первичной и повторных врачебных консультаций в  ПФССЦ (если они проводились), протоколы всех исследований и относящиеся к ним записи.

Должна поддерживаться файловая система, чтобы к полисомнографическим записям и другим данным, относящимся к пациентам, легко можно было получить доступ. Полная информация о пациенте, включающая исходные необработанные данные ПСГ, должна храниться в архиве не менее 10 лет.

Регламент всех исследований, осуществляемых в ПФССЦ, регламент действий персонала в случае неотложных и чрезвычайных ситуаций и должностные обязанности всех сотрудников должны находиться в ПФССЦ как в напечатанном, так и в электронном виде, и должны быть доступны для всех сотрудников.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ АНКЕТЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ

Анкета ПФССЦ составляется по образцу (см. Приложение 1) и включает следующие разделы:

Общая информация о ПФССЦ

Здесь указывается название ПФССЦ и клиники, в которой ПФССЦ расположен. Если возможно, адрес сопровождается электронным адресом и адресом интернет-страницы.

Персонал ПФССЦ

- Здесь указывается имя руководителя ПФССЦ. Также указывается дата его вступления в  МОО АС. Прилагаются копии документа, удостоверяющего личность, и документов, касающихся врачебной квалификации и прохождения тематического усовершенствования в области медицины сна, подтверждающие его право руководить ПФССЦ.

- Врачи ПФССЦ: список, данные, касающиеся врачебной квалификации и прохождения тематического усовершенствования в области медицины сна.

- Следует представить полный список сотрудников, работающих в ПФССЦ, с описанием их знаний и опыта в области медицины сна. По составу сотрудников должно быть ясно, что ПФССЦ гарантирует непрерывность медицинского обслуживания. Указываются  консультанты других медицинских и немедицинских специальностей, которые состоят в штате ПФССЦ или консультируют пациентов ПФССЦ на договорной основе.

Диагностический спектр ПФССЦ

Следует  указать возможности  диагностики и лечения нарушений сна в соответствии с основными разделами МКНС-2. Указываются статистические данные об обследованных пациентах за последний год в соответствии с кодами МКБ-10 и с  МКНС-2. Указываемые данные должны обеспечивать точную статистику настолько, насколько это возможно.

При отсутствии возможности диагностики и лечения пациентов с определёнными нарушениями сна в данном ПФССЦ указывается порядок направления пациентов в другие сомнологические центры и медицинские учреждения, где им может быть оказана помощь.

Здесь же следует указать, какие возможности имеются в отношении амбулаторного обследования сна и лечения нарушений сна.  Требуется, чтобы ПФССЦ обеспечивал амбулаторную предварительную оценку, наблюдение и терапию.

Терапевтический спектр ПФССЦ

Статистические данные (включая статус амбулаторных/стационарных пациентов) предоставляют информацию о ключевой деятельности сомнологического центра в области терапии. Должна быть описана политика в области направления пациентов, которые не остаются на лечение.

Диагностические и терапевтические методы ПФССЦ

Обязательным диагностическим методом ПФССЦ является полисомнография под наблюдением персонала, подразумевающая синхронную видеозапись и непрерывный контроль параметров записи. Даётся детальное описание оборудования и методов, применяемых при записи ПСГ, и используемых в ПФССЦ монтажей.

Кроме того, указываются другие инструментальные методы диагностики и контроля и указывается информация о предназначенных для их выполнения оборудовании. Например:

- Полиграфические методы (кардиореспираторное мониторирование, компьютерная пульсоксиметрия и др.)

- Множественный тест латентности сна

- Тест поддержания бодрствования

- Актиграфия

- Другое

Также перечисляются диагностические исследования, не требующие наличия специального сомнологического  оборудования, которые выполняются в ПФССЦ.

Перечисляются все имеющиеся терапевтические методы, например, методы титрации СИПАП, титрации БИПАП,  адаптивная сервовентиляция, кислородотерапия и т.д., и указывается используемое для их выполнения оборудование.

Помещения ПФССЦ

Здесь даётся описание палат-спален, помещений для записи, санитарных узлов и т.д.

Медицинская документация и архив

Здесь даётся описание процедуры составления отчётов и соответствующей документации (её перечень и бланки) в сочетании с описанием используемой системы архивации.

Порядок оплаты услуг

Здесь приводится действующий прайс-лист на услуги в области медицины сна и указывается порядок оплаты услуг.

Разное

Здесь приводятся дополнительные комментарии и информация, которые представляются уместными.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

Для проведения аккредитации сомнологических центров МОО АС учреждает Аккредитационный комитет (АК), в состав которого входит не менее 5 членов – наиболее авторитетных и квалифицированных специалистов в области медицины сна в РФ, являющихся членами МОО АС.

АК утверждает список экспертов МОО АС, которые уполномочены проводить оценку аккредитуемых ПФССЦ. Все члены АК могут по должности выступать в качестве экспертов по аккредитации без дополнительного утверждения.

Сомнологический центр, желающий получить статус аккредитованного ПФССЦ, представляет в АК заявление на имя Президента МОО АС (см. Приложение 2) и анкету (см. Приложение 1). После получения заявления и анкеты АК утверждает конкретного эксперта по данной процедуре аккредитации.

Эксперт проводит первоначальную оценку представленных сомнологическим центром заявления и анкеты. Срок такой оценки составляет не более 4 недель. В случае, если содержание анкеты, представленной сомнологическим центром, не соответствует требованиям к ПФССЦ, указанным выше в настоящем документе, эксперт представляет в АК обоснованное заключение о невозможности аккредитации сомнологического центра в качестве ПФССЦ. АК может в течение 4 недель утвердить данное заключение и направить соответствующее решение заявителю либо не утвердить заключение и передать аккредитацию другому эксперту.

Если содержание анкеты, представленной сомнологическим центром, соответствует требованиям к ПФССЦ или отклонения от них, по мнению эксперта, несущественны, планируется инспекционное посещение учреждения данным экспертом.  Точное время и условия посещения должны быть оговорены по меньшей мере за 4 недели до посещения. Стоимость расходов на инспекционное посещение утверждает АК (см. раздел РАСХОДЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ).

Инспекционное посещение предусматривает первоначальное обсуждение с руководителем и персоналом ПФССЦ, демонстрацию технических навыков персоналом ПФССЦ, оценку полисомнографических записей и других исследований, выполняемых в сомнологическом центре, оценку терапевтических процедур, инспектирование всего оборудования и всех  помещений, упомянутых в анкете. По их результатам эксперт в конце посещения сообщает руководителю ПФССЦ существенные замечания и предварительное заключение о возможности аккредитации.

По результатам инспекционного посещения эксперт готовит и представляет в АК в течение 4 недель после посещения отчёт, соответствующий по структуре анкете для аккредитации и содержащий обоснованные оценки соответствия требованиям к аккредитации ПФССЦ (см. Приложение 3).

В заключение отчёта эксперт указывает резюме по рекомендациям с формулировкой:

  - аккредитовать немедленно

  - аккредитовать после проведения улучшений без повторного посещения

  - аккредитовать после проведения улучшений и повторного посещения

  - отказать в аккредитации.

АК в течение 2 недель после получения отчёта эксперта направляет его копию в аккредитуемый ПФССЦ.

В случае, если рекомендовано аккредитовать немедленно, АК в течение 4 недель после направления копии отчёта эксперта принимает решение об его утверждении и об аккредитации сомнологического центра в качестве ПФССЦ и в случае вынесения такого решения выдаёт ПФССЦ сертификат об аккредитации за подписью  Президента МОО АС.

В случае, если требуются улучшения, ПФССЦ должен документировать изменения, которые осуществлены. Если это проверяется  без нового посещения учреждения, должно быть представлено  документальное доказательство (например, фотографии структурных изменений). В этом случае эксперт представляет в АК дополнение к отчёту о возможности немедленной аккредитации, а АК в течение 4 недель после получения дополнения к отчёту выносит решение об аккредитации и выдаёт сертификат об аккредитации.

Если требуется дополнительное посещение, оно планируется после сообщения ПФССЦ о проведении улучшений. В этом случае порядок и сроки аккредитации соответствую таковым при первичном инспекционном посещении.

Если отчёт эксперта содержит рекомендацию об отказе в аккредитации, повторное направление заявления и анкеты об аккредитации данного сомнологического центра в качестве ПФССЦ  возможно не ранее чем через 2 года после инспекционного посещения. В то же время вынесение такого решения не препятствует аккредитации лаборатории сна по другим категориям сомнологических центров с иными критериями аккредитации.

Если ПФССЦ не согласен с неблагоприятным выводом, после прохождения всей процедуры может быть подана апелляция в Правление МОО АС, которое после этого  принимает решение о соответствующих действиях, в том числе о возможности повторного рассмотрения вопроса об аккредитации в качестве ПФССЦ с участием другого эксперта.

ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАЦИОНАРНОГО СОМНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Повторная оценка ПФССЦ требуется каждые 5 лет. Требуется направление в АК новых заявления и анкеты, основанной на первоначальной. При этом  подтверждается общая информация о ПФССЦ и его оборудовании. После этого осуществляется очередное инспекционное посещение ПФССЦ экспертом МОО АС.

АК должен быть информирован о любых существенных изменениях в деятельности ПФССЦ (замена руководителя, переезд в новое помещение, существенное изменение пропускной способности, изменение диагностических и терапевтических возможностей и т.п.)  в течение 4 недель. Несвоевременное предоставление такой информации может быть основанием для внеочередной инспекции ПФССЦ и для отказа в продлении аккредитации при очередной или внеочередной инспекции.

Внеочередная инспекция может быть проведена по решению АК в случае получения АК негативной информации о деятельности ПФССЦ. В этом случае предоставление ПФССЦ соответствующей анкеты не требуется. Проведение внеочередной инспекции должно быть согласовано с ПФССЦ не менее чем за 2 недели до посещения.

РАСХОДЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ

Расходы на первоначальное, очередное и дополнительное (в случае контроля улучшений)  инспекционное посещение ПФССЦ оплачиваются за счёт аккредитуемого ПФССЦ. АК утверждает стоимость инспекционного посещения конкретного сомнологического центра, включающую стандартный регистрационный взнос, гонорар эксперта, расходы на проезд,  проживание и другие накладные расходы эксперта. АК стремится к разумной минимизации накладных расходов эксперта. Инспекционное посещение ПФССЦ осуществляется после перечисления соответствующей суммы на счёт МОО АС.

В случае проведения внеочередной инспекции ПФССЦ расходы на её проведение осуществляет МОО АС.